Mục lục

| 1 Phạm vi áp dụng ...................................................................................................... 2 Các phép hiệu chuẩn ................................................................................................ 3 Phương tiện hiệu chuẩn ........................................................................................... 4 Điều kiện hiệu chuẩn và chuẩn bị hiệu chuẩn ......................................................... 4.1 Điều kiện hiệu chuẩn ............................................................................................ 4.2 Chuẩn bị hiệu chuẩn ............................................................................................. 5 Tiến hành hiệu chuẩn .............................................................................................. 5.1 Kiểm tra bên ngoài ............................................................................................... 5.2 Kiểm tra kỹ thuật .................................................................................................. 5.3 Kiểm tra đo lường ................................................................................................. 5.3.1 Xác định số hiệu chính nhiệt độ ........................................................................ 5.3.2 Xác định độ ổn định nhiệt độ ............................................................................ 5.3.3 Xác định độ đồng đều nhiệt độ .......................................................................... 5.4 Tính toán độ không đảm bảo đo ........................................................................... 5.4.1 Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn ........................................................... 5.4.2 Độ không đảm bảo đo của tủ nhiệt .................................................................... 5.4.3 Độ không đảm bảo đo mở rộng ......................................................................... 6 Xử lý chung ............................................................................................................. Phụ lục A (Quy định) Mẫu biên bản hiệu chuẩn ........................................................ Phụ lục B (Quy định) Mẫu giấy chứng nhận hiệu chuẩn ........................................... | Trang 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 11 12 14 |
| --- | --- |

Lời nói đầu

Cơ quan biên soạn: Phòng Đo lường Nhiệt - Áp suất/Trung tâm Đo lường.

Cơ quan đề nghị ban hành: Trung tâm Đo lường/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Cơ quan trình duyệt: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn/Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Cơ quan xét duyệt, ban hành: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu.

Tủ nhiệt

Quy trình hiệu chuẩn

1 Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định quy trình hiệu chuẩn Tủ nhiệt (tủ sấy, tủ ấm, tủ lạnh, tủ âm, nồi hấp) có phạm vi làm việc từ âm 80 oC đến 500 oC. Không áp dụng với tủ nhiệt sử dụng sóng điện từ.

2 Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

Bảng 1 - Các phép hiệu chuẩn

| TT | Tên phép hiệu chuẩn | Theo điều mục của QTHC |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra bên ngoài | 5.1 |
| 2 | Kiểm tra kỹ thuật | 5.2 |
| 3 | Kiểm tra đo lường | 5.3 |
| - | Xác định số hiệu chính nhiệt độ | 5.3.1 |
| - | Xác định độ ổn định nhiệt độ | 5.3.2 |
| - | Xác định độ đồng đều nhiệt độ | 5.3.3 |

3 Phương tiện hiệu chuẩn

Khi hiệu chuẩn Tủ nhiệt phải sử dụng các phương tiện hiệu chuẩn ghi trong Bảng 2.

Bảng 2 - Phương tiện hiệu chuẩn

| TT | Tên phương tiện hiệu chuẩn | Đặc trưng kỹ thuật |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Cấp chính xác hoặc sai số |
| 1 | Thiết bị đo nhiệt độ chuẩn đa kênh | Phù hợp với dải làm việc của tủ nhiệt | ≤ 1/3 [∆]1 |
| 2 | Đồng hồ bấm giây | (0 đến 30) min; d ≤ 0,2 s | ± 1,6 s |

Chú thích:

- Các phương tiện hiệu chuẩn phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn và còn trong thời hạn hiệu lực.

- 1) [∆]: Độ chính xác hoặc sai số cho phép của tủ nhiệt cần hiệu chuẩn. Trường hợp tủ nhiệt cần hiệu chuẩn không công bố độ chính xác hoặc sai số cho phép thì có thể lấy theo độ chính xác hoặc sai số khi sử dụng.

4 Điều kiện hiệu chuẩn và chuẩn bị hiệu chuẩn

4.1 Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Điều kiện môi trường: Nhiệt độ, độ ẩm tương đối phải đảm bảo yêu cầu làm việc của tủ nhiệt;

- Nguồn điện phải ổn định, phù hợp với yêu cầu của tủ nhiệt.

4.2 Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Làm sạch bên trong và bên ngoài tủ nhiệt;

- Chuẩn bị các đầu đo nhiệt độ chuẩn, đặt các đầu phần tử đo của đầu đo chuẩn vào tủ nhiệt, có thể đưa các đầu đo chuẩn theo lối vào có sẵn của tủ nhiệt được thiết kế bởi nhà sản xuất, sau đó dùng vật liệu cách nhiệt lấp kín hoặc đưa các đầu đo chuẩn theo cửa tủ nếu cửa có thể đóng kín được khi hoạt động;

-  Các đầu đo nhiệt độ chuẩn được đặt cố định phân bố đều trong tủ, phân bố theo các góc của một hình khối lăng trụ, các điểm đo không gian của đầu đo nhiệt độ chuẩn được đặt cách các thành của tủ nhiệt một khoảng cách từ 50 mm đến 60 mm (hoặc bằng 1/10 kích thước cạnh tủ nhiệt) và 1 đầu đo nhiệt độ chuẩn được đặt cố định tại tâm hình học của tủ (xem hình 1);

-  Lắp các đầu đo nhiệt độ chuẩn vào thiết bị chỉ thị (hoặc tự ghi) chuẩn theo đúng vị trí các kênh (xem số ghi trên đầu của đầu đo nhiệt độ chuẩn).

a)                                                                   b)

33

5

4

2

cửa tủ nhiệt

c)

Hình 1- Vị trí đặt nhiệt kế chuẩn

Số lượng các đầu đo nhiệt độ chuẩn là 3, 5 hay 9 phụ thuộc vào thể tích của tủ nhiệt:

- Thể tích buồng nhiệt > 0,5 m3: số đầu đo nhiệt độ chuẩn là 9 (Hình 1.a)

- Thể tích buồng nhiệt  0,5 m3: số đầu đo nhiệt độ chuẩn là 5 (Hình 1.b) hoặc 3 (Hình 1.c).

5 Tiến hành hiệu chuẩn

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của tủ nhiệt đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, chỉ thị, ký nhãn hiệu của tủ nhiệt, tài liệu và phụ tùng kèm theo.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu và trình tự sau đây:

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ nhiệt khi cung cấp điện áp danh định;

- Hệ điều khiển các chức năng của tủ nhiệt phải hoạt động bình thường;

- Bộ chỉ thị nhiệt độ hoạt động ổn định, không có hiện tượng thay đổi đột ngột, biến động. Đối với chỉ thị hiện số, các số hiển thị phải rõ nét, không bị mờ hoặc mất nét; đối với chỉ thị tương tự, vạch chia phải còn đầy đủ, không bị nhoè hoặc mất chữ số, kim chỉ thị không bị kẹt kim;

- Cửa tủ phải đảm bảo độ kín, không bị cong vênh, nứt vỡ; các bộ phận khác của tủ nhiệt hoạt động không có dấu hiệu bất thường;

- Nếu tủ nhiệt có quạt đối lưu, kiểm tra quạt phải hoạt động bình thường.

5.3 Kiểm tra đo lường

Tủ nhiệt được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

- Số điểm nhiệt độ kiểm tra phải được chia đều trong dải nhiệt độ cần hiệu chuẩn (hoặc theo yêu cầu của cơ sở sử dụng);

- Kiểm tra từ điểm nhiệt độ thấp đến điểm nhiệt độ cao;

- Các phép đo nhiệt độ được thực hiện khi nhiệt độ của tủ nhiệt đã ổn định trong 10 min. Ghi kết quả đo không ít hơn 3 lần tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra;

- Trình tự kiểm tra tại một điểm nhiệt độ:

+ Đặt nhiệt độ của tủ nhiệt tương ứng với giá trị nhiệt độ đầu tiên cần kiểm tra.

+ Sau khi nhiệt độ đã ổn định, đọc số chỉ nhiệt độ của bộ hiển thị tủ nhiệt và số chỉ của các nhiệt kế chuẩn (từ nhiệt kế chuẩn ở vị trí 1 đến vị trí k). Trình tự đọc theo thứ tự:

Tủ nhiệt lần 1 →  ch1  →  ch2  → … →  chk → Tủ nhiệt lần 2

(ttn1     →  t1     →  t2     →   …  →   tk → ttn2)

(k = 3, 5 hoặc 9 theo thể tích của tủ nhiệt)

trong đó:

ch1, ch2, …, chk- nhiệt kế chuẩn thứ 1, thứ 2, …, thứ k ;

t1, t2, …, tk- nhiệt độ của nhiệt kế chuẩn thứ 1, thứ 2, …, thứ k (oC) ;

ttn1, ttn2- nhiệt độ đọc trên bộ chỉ thị của tủ nhiệt (oC).

Số lượt đọc tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra không ít hơn 3 lần.

- Lần lượt tiến hành đo tương tự đối với các điểm nhiệt độ kiểm tra tiếp theo cho đến điểm nhiệt độ kiểm tra cuối cùng.

5.3.1 Xác định số hiệu chính nhiệt độ

5.3.1.1 Xác định giá trị trung bình số đọc nhiệt độ trên nhiệt kế chuẩn

(1)

trong đó:

k- Số nhiệt kế chuẩn;

- giá trị trung bình của mỗi nhiệt kế chuẩn (chỉ thị chuẩn), tính theo công thức:

tj=1ni=1n(tj,i+∂tj)            (2)

trong đó:

tj,i- giá trị nhiệt độ của mỗi nhiệt kế chuẩn ở lần đọc thứ i;

∂tj- số hiệu chính của nhiệt kế chuẩn thứ j tại điểm nhiệt độ kiểm tra (xem trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn);

n- số lần đọc của mỗi nhiệt kế chuẩn tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra.

5.3.1.2 Xác định giá trị trung bình số đọc nhiệt độ trên chỉ thị tủ nhiệt

ttn=1ni=1n(ttn1i+ttn2i)2       (3)     
trong đó:

ttn1i, ttn2i- nhiệt độ đọc trên bộ chỉ thị của tủ nhiệt lần 1, 2 loạt đo thứ i.

5.3.1.3 Số hiệu chính của tủ nhiệt tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra

(4)

5.3.2 Xác định độ ổn định nhiệt độ

Độ ổn định của tủ nhiệt tại một điểm nhiệt độ ở vị trí thứ j được xác định như sau:

δtodj=±12tmax,j-tmin,j               (5)

trong đó:

j- 1,2 .....k;

δtodj- độ ổn định của tủ nhiệt tại nhiệt độ kiểm tra ở vị trí thứ j;

; - nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của nhiệt kế chuẩn thứ j tại điểm nhiệt độ kiểm tra.

Độ ổn định (δtod) của tủ nhiệt tại một điểm nhiệt độ được lấy bằng giá trị lớn nhất của δtodj.

5.3.3 Xác định độ đồng đều nhiệt độ

Độ đồng đều của tủ nhiệt tại một điểm nhiệt độ được xác định như sau:

δtdd=±12max(tj)-min(tj)          (6)

trong đó:

δtdd- độ đồng đều của tủ nhiệt;

, - nhiệt độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất trong k nhiệt kế chuẩn.

5.4 Tính toán độ không đảm bảo đo tại điểm kiểm tra

## 5.4.1 Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn

## Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn () gồm các thành phần sau:

## - Độ không đảm bảo đo do độ tản mát kết quả đo của chuẩn: uch1 (loại A)

uch1=j=1kuch1,j2                                     (7)

trong đó:

uch1,j- độ không đảm bảo chuẩn loại A của nhiệt kế chuẩn thứ j, có công thức:

uch1,j=Sj2n                                               (8)

trong đó:

Sj- độ lệch chuẩn của nhiệt kế chuẩn thứ j, tính cho n lần đọc, có công thức:

(9)

trong đó:

n- số lần đọc tại mỗi điểm;

ti,j- lần đọc thứ i của nhiệt kế chuẩn thứ j;

- nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra của nhiệt kế chuẩn thứ j.

## - Độ không đảm bảo đo của thiết bị đo nhiệt độ đa kênh chuẩn: uch2  (loại B)

## uch2=U2                                              (10)

## hoặc:

## uch2=∂3                                                              (11)

## trong đó:

## U- độ không đảm bảo đo mở rộng của thiết bị đo nhiệt độ chuẩn, được xác định bằng giá trị lớn nhất của U1, U2, ..., Uj.

## U1, U2, ..., Uj- độ không đảm bảo đo mở rộng các kênh của thiết bị đo nhiệt độ chuẩn cho trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

## ∂- Sai số cho phép của thiết bị đo nhiệt độ chuẩn, được xác định bằng giá trị lớn nhất của ∂1, ∂2, …, ∂j.

## ∂1, ∂2, ..., ∂j- Sai số cho phép các kênh của thiết bị đo nhiệt độ chuẩn cho trong giấy chứng nhận kiểm định.

## - Độ không đảm bảo đo chuẩn liên hợp của tổ hợp chuẩn:

## uch= uch12+uch22                               (12)

## 5.4.2 Độ không đảm bảo đo của tủ nhiệt

## Độ không đảm bảo đo của tủ nhiệt (ubk) gồm các thành phần sau:

## - Độ không đảm bảo đo do độ tản mát của chỉ thị tủ nhiệt: ubk1 (loại A)

ubk1=S2n                                                (13)

trong đó:

S- độ lệch chuẩn tại mỗi điểm đo của tủ nhiệt;

n- là số lần đọc tại mỗi điểm đo của tủ nhiệt.

S=i=1n(ti-t)2(n-1)                                              (14)

trong đó:

ti- lần đọc thứ i của tủ nhiệt;

- nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra của tủ nhiệt.

- Độ không đảm bảo đo theo độ ổn định: ubk2 (loại B)

ubk2=δtod3                                                          (15)

- Độ không đảm bảo đo theo độ đồng đều: ubk3 (loại B)

ubk3=δtdd3                                                         (16)

-  Độ không đảm bảo đo theo độ phân giải của chỉ thị tủ nhiệt: ubk4 (loại B)

## ubk4=A.d3                                                    (17)

trong đó:

- Giá trị độ chia nhỏ nhất của chỉ thị tủ nhiệt;

d- hệ số nhân (hệ số tỷ lệ):

+ Đối với chỉ thị của tủ nhiệt là hiện số bằng 1/2;

+ Đối với chỉ thị của tủ nhiệt là tương tự bằng 1/2; bằng 1/5 (trường hợp khi khoảng cách giữa hai vạch chia liền kề nhỏ hơn 2,5 mm); bằng 1/10 (trường hợp khi khoảng cách giữa hai vạch chia liền kề lớn hơn hoặc bằng 2,5 mm).

## - Độ không đảm bảo đo chuẩn liên hợp của tủ nhiệt: uch

## ubk= ubk12+ubk22+ubk32+ubk42           (18)

5.4.3 Độ không đảm bảo đo mở rộng

## U=2× uch2+ubk2                                   (19)

6 Xử lý chung

- Tủ nhiệt sau khi hiệu chuẩn được dán tem hiệu chuẩn, lập biên bản hiệu chuẩn, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

- Chu kỳ hiệu chuẩn của tủ nhiệt được khuyến nghị là 01 năm.

Phụ lục A

(Quy định)

Mẫu biên bản hiệu chuẩn

| ĐƠN VỊ (2 cấp) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm |
| --- | --- |

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

Số: ….

Tên phương tiện đo: Tủ nhiệt

Ký hiệu:                                           Số hiệu:                        Số tem hiệu chuẩn:

Nơi sản xuất:                                                                         Năm sản xuất:

Đơn vị sử dụng:

Phương pháp thực hiện: QTHC 1.013 : 2019

Điều kiện hiệu chuẩn:

Nhiệt độ môi trường:

Độ ẩm tương đối:

Đặc tính kỹ thuật:

Các phương tiện đo sử dụng:

Đã tiến hành hiệu chuẩn ngày      tháng     năm

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

A.1 Kiểm tra bên ngoài:   Đạt                                             Không đạt

A.2 Kiểm tra kỹ thuật:     Đạt                                             Không đạt

A.3 Kiểm tra đo lường:

Bảng A.1 – Kết quả kiểm tra đo lường

| STT | Giá trị đặt, oC | Giá trị chỉ thị, oC | Giá trị đọc trên chuẩn, oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vị trí 1 | Vị trí 2 | … | Vị trí k | Trung bình |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

Vị trí hiệu chuẩn

| Người soát lại | Người hiệu chuẩn |
| --- | --- |

Phụ lục B

(Quy định)

Mẫu giấy chứng nhận hiệu chuẩn

B.1 Trang thứ nhất ghi như sau:

| CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG (Department for Standard, Metrology and Quality) TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG (Metrology Center) (ĐK35) Địa chỉ (Add): Số 11 Hoàng Sâm - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại (Tel) 04.38361108 Fax: 04.37563660 |  |
| --- | --- |
| GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN (Calibration Certificate) Số (No): Tên phương tiện đo (Object): Kiểu (Type): Số (Serial No): Nơi sản xuất (Manufacturer): Đặc trưng kỹ thuật (Technical Specification): Cơ sở sử dụng (Customer): Phương pháp thực hiện (Method of Calibration): Điều kiện môi trường (Environmentol Conditions): Chuẩn được sử dụng (Standards used): Kết quả (Results): Ngày hiệu chuẩn (Date of Cal): Số tem hiệu chuẩn (No of Cal. Label): Ngày khuyến nghị hiệu chuẩn tới (Recalibration Recommended): Hà Nội, ngày tháng năm 20.... Trưởng phòng thí nghiệm GIÁM ĐỐC (Head of the Cal. Lab.) (Director) |  |
| Trang: (No of paper) | Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Đo lường (This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of Metrology Center) |

B.2 Trang thứ hai ghi như sau:

| KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN (Calibration results) STT; Giá trị đặt, oC; Giá trị chỉ thị, oC; Giá trị trung bình đọc trên chuẩn, oC; Số hiệu chính, oC; Độ ổn định, oC; Độ đồng đều, oC; Độ không đảm bảo đo mở rộng, oC. 1. 2. .. .. .. N. (k = 2; P = 95%) Vị trí hiệu chuẩn |
| --- |
| KÌm theo giÊy chøng nhËn hiÖu chuÈn sè: (Attached to cert×icate No) | Trang: (No of pages) |